# Sopot 15 wrzesień 2006

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro

Spektrometr ICP-MS

opracowana i ogłoszona na podstawie :

## Prawa Zamówień Publicznych / Tekst Ujednolicony /

- Dz.U.nr.79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r.

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych / Dz.U.nr 79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r./ - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na:

Spektrometr ICP-MS spełniający poniższe kryteria:

#### System wprowadzania próbek

- możliwość analizy wszystkich rodzajów rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych włącznie ze stężonym HF.

#### Palnik

#### - odporny na działanie HF

- Regulowana rozdzielczość w zakresie  0.3 – 3.0 amu

#### Kwadrupolowy system rozdziału mas

- zakres analizowanych mas minimum od 1 do 260 amu;

- szybkość skanowania nie mniejsza niż 2400 amu/sek.

- Generator RF

- o częstotliwości nie mniejszej niż 40 MHz;

- możliwość kontroli mocy w zakresie minimum od 500 do 1600 W ;

- automatyczne dostrojenie mocy w zależności od rodzaju wprowadzanej matrycy;

- automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy;

#### Palnik c.d.

- palnik umożliwiający szybki demontaż, zawierający wymienne dysze do analiz różnych matryc.

#### Detektor

- zakres pomiaru od 1 do 109 zliczeń/sek.

- Zamknięty system chłodzenia

- System utrzymania próżni

- zawierający pompy: klasyczną próżniową oraz turbomolekularną;

- Komputer

- o konfiguracji spełniającej wymagania ICP-MS, monitor 17” LCD, drukarka laserowa

#### Oprogramowanie

-środowisko MS Windows 2000/XP, oprogramowanie sterujące pracą spektrometru, zapewniające w pełni automatyczną optymalizację i kontrolę analizatora oraz dodatkowych akcesoriów, zbierające i przetwarzające otrzymane dane pomiarowe, pozwalające na przygotowanie indywidualnych raportów z automatycznym przesyłaniem danych do innych pakietów oprogramowania (Microsoft Office).

- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe oprzyrządowanie takie jak np. automatyczny podajnik próbek, rozpylacz ultradźwiękowy, laserowy system odparowania próbek

- Gwarancja

- na system ICP-MS i komputer minimum 12 miesięcy

- Pełne szkolenie w zakresie obsługi analizatora oraz oprogramowania.

## Specyfikacja minimalnych osiągów analitycznych

- Granice wykrywalności (dane dla 3 , 3 sekundowy czas integracji) w ng/L (ppt):

9Be  9		59Co  2	115In  0.5	238U  0.5

- Czułość w milionach cps/mg/L (ppm)

24Mg  10		115In  40		238U  30

- Stosunki zawartości tlenków i podwójnie naładowanych jonów mierzone w tych samych warunkach co granice wykrywalności i czułość powinny być mniejsze niż:

CeO+/Ce  3%		Ba++/Ba+  3%

- Sygnał tła dla masy 220		 5 cps

- Precyzja krótkoterminowa definiowana jako współczynnik wariancji (% RSD) dla 1 g/L roztworu wielopierwiastkowego mierzona dla 24Mg, 63Cu, 114Cd i 208Pb w czasie 3 minut, bez standardu wewnętrznego

  - 3 % RSD

- Stabilność długoterminowa (po 1 godzinnym wygrzewaniu), mierzona jako odchylenie standardowe średniej sygnału dla 24Mg, 63Cu, 114Cd i 208Pb dla 1 g/L roztworu wielopierwiastkowego mierzona raz na 10 minut, bez standardu wewnętrznego

  - 4 % RSD w ciągu 4 godzin

- Precyzja stosunku izotopowego definiowana jako stosunek izotopowy 107Ag/109Ag używając roztwór 50 g/L otrzymana dla pomiaru w czasie 5 minut

  - 0.2 % RSD

- Stabilizacja kalibracji masy mierzona stosując 10 g/L wielopierwiastkowy roztwór zawierający 24Mg, 103Rh i 208Pb, definiowana jako przesunięcie maksymalnej intensywności piku dla każdego pierwiastka

  - 0.05 AMU w ciągu 8 godzin ciągłej pracy

- Skuteczność płukania, gdzie po wprowadzeniu 1% roztworu kwasu azotowego mierzony sygnał analitu zmniejsza się o co najmniej trzy rzędy wielkości w czasie krótszym niż 30 sekund.

Uwaga1: Punkty 1, 2 i 3  muszą być bezwzględnie zrealizowane. Niespełnienie któregokolwiek z tych podpunktów spowoduje uznanie oferty za niespełniającą SIWZ.

Uwaga2: Niezrealizowanie więcej niż 3 punktów z punktów od 4 do 23 spowoduje uznanie oferty za niespełniającą SIWZ.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV -  33262000-4

2.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte

w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle

art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia /, na podstawie dokumentów wymienionych w

pkt 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU

POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących

dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych

- załącznik nr.1 do wzoru oferty;

2/  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie

oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione

nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/  aktualnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym

( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4 )

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie

Dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3  Zamawiający może zażądać potwierdzenia oświadczeń wymienionych w pkt 3.1.3

od  Oferenta wybranego w przetargu, a także zażądać potwierdzenia o

niekaralności.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane

będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP>

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania zródeł zapytania chyba, że prośba o

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem składania ofert.

  - Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz

Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Oferentów, którym dostarczono

SIWZ.

4.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Kazimierz Groza

tel. 058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Jolanta Walkusz Miotk

tel. 058 551 72 81 w 153

E - mail  miotk@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy ; poniedziałek – piątek od  8 – 15 godz.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ,

zgodnego z wzorem  oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną

ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1

pkt 1 PZP.

5.3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowego przygotowania oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę ( osoby )

upoważnioną ( upoważnione ) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6    Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1

na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na

pustych stronach.

5.7. Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający

dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez Oferenta – podpis + zapis „ za zgodność z

oryginałem” + data

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej

wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia

jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

/ Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot / i

oznaczonej hasłem; „oferta na Spektrometr ICP-MS”, bez nadawcy, z         dopiskiem na dole koperty „Nie otwierać przed dniem 02.10.2006r. do godziny 09:30”           Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch             Kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej            do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana , uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty ( tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na Spektrometr ICP-MS

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po  upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 22.12.2006.

7.      OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub

przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2006 r. o godz. 9°°. Oferty przesłane

pocztą  lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego

terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w

Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55  w dniu 02.10.2006 o godz. 09:30.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

- odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

  - Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

  - W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

  - Część niejawna – ocena ofert:

- sprawdzanie ważności ofert

- ocena ofert wg ustalonych kryteriów

- wybór Wykonawcy

- TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- OCENA FORMALNA OFERTY

11.1. Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli :

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych lub SIWZ

2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Oferta może  być odrzucona, jeśli :

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez

Zamawiającego;

4/ jest niezgodna z Prawem Zamówień Publicznych

5/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7/ zawiera rażąco niską cenę

8/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

10/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

### WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA

ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| Lp | Kryteriun | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 40 |
| 2 | Ocena techniczna | 60 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad :

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         	Wartość punktowa1=40-(40x(A-B))/(C-B)

Sposób oceny:     	            A - cena oferenta

B - cena najniższa

C - cena najwyższa

Nazwa kryterium   	Ocena techniczna

Spełnienie wszystkich punktów w pkt 1    Wartość punktowa2 = 60

Niespełnienie jednego z punktów w pkt 1  Wartość punktowa 2 = 40

Niespełnienie dwu z punktów w pkt 1        Wartość punktowa 2 = 20

Niespełnienie trzech z punktów w pkt 1     Wartość punktowa 2 = 0

12.3.   Wynik = Wartość punktowa1  + Wartość punktowa 2

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria - wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

15.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w

przetargu  Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM

( WYKONAWCĄ )

16.1. Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

  - Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim

Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

- WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY )

ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za dostawę, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją

sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

  - W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie

Przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza